ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

MYJNIA AUTOMATYCZNA DO ENDOSKOPÓW – mycie i dezynfekcja jednego endoskopu

PRODUCENT: 	…………………………………………………………………………

TYP:		 	…………………………………………………………………………

| Lp. | Parametry | Wymagania | Wartości oferowane, szczegółowy opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie przeznaczone do mycia i dezynfekcji jednego endoskopu | Tak |  |
| 2. | Możliwość mycia endoskopów różnych producentów, bez konieczności adaptacji przyłączy / ewentualne przyłącza do myjni dla posiadanych i dokupywanych w przyszłości endoskopów ma zapewnić bezpłatnie dostawca myjni | Tak |  |
| 3. | Proces dezynfekcji w temperaturze 50-58C | Tak |  |
| 4. | Jednokrotne użycie roztworów roboczych (środka myjącego i dezynfekcyjnego) | Tak |  |
| 5. | Obudowa i komora myjni wykonana ze stali kwasoodpornej | Tak |  |
| 6. | Praca w szczelnym systemie zamkniętym, urządzenie wyposażone w kondenser oparów | Tak |  |
| 7. | Ostatnie płukanie wodą zdezynfekowaną | Tak |  |
| 8. | Wbudowany w urządzenie system do dezynfekcji wody do ostatecznego płukania | Tak |  |
| 9. | Automatyczna kontrola szczelności endoskopu podczas całego procesu, urządzenie wyposażone w zintegrowany automatyczny system testowania szczelności endoskopów, automatyczne przerwanie procesu w przypadku wykrycia nieszczelności endoskopu w trakcie procesu | Tak |  |
| 10. | Wysuwany kosz do umieszczania endoskopów | Tak |  |
| 11. | Uchylne poziomo drzwi komory | Tak |  |
| 12. | Suszenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych endoskopów na zakończenie procesu, urządzenie wyposażone w suszarkę załadunku | Tak |  |
| 13. | Sterowanie mikroprocesorowe | Tak |  |
| 14. | Możliwość zaprogramowania poszczególnych etapów procesu mycia i dezynfekcji bezpośrednio z klawiatury sterującej | Tak |  |
| 15. | Minimum dwuliniowy wyświetlacz tekstowy komunikatów | Tak |  |
| 16. | Wyświetlanie komunikatów w języku polskim | Tak |  |
| 17. | Wyświetlanie komunikatu o konieczności wykonania przeglądu | Tak |  |
| 18. | Pomiar ilości dozowanych środków przy użyciu przepływomierzy z możliwością ich kalibracji | Tak |  |
| 19. | Pomiar temperatury przy użyciu czujników temperatury z możliwością ich kalibracji | Tak |  |
| 20. | Zasilanie elektryczne 230V; 50Hz | Tak |  |
| 21. | Zabezpieczenie termiczne maksimum 60C | Tak |  |
| 22. | Sygnalizacja braku środków: myjącego i dezynfekcyjnego | Tak |  |
| 23. | Możliwość podłączenia automatycznego systemu rozpoznawania endoskopów | Tak |  |
| 24. | Możliwość podłączenia zewnętrznego komputera klasy PC z oprogramowaniem do archiwizacji parametrów procesu | Tak |  |
| 25. | Możliwość stosowania środków chemicznych różnych producentów (załączyć potwierdzenie producenta z listą minimum 5 zestawów środków: środek myjący-środek dezynfekcyjny), podać szczegółową kalkulację kosztów zużycia środków na 1 cykl | Tak |  |
| 26. | Wyposażenie urządzenia w filtr wstępny wody zasilającej oraz system demineralizacji wody metodą odwróconej osmozy | Tak |  |
| 27. | ## Możliwość podłączenia wody zdemineralizowanej do płukania końcowego | Tak |  |
| 28. | ## Drukarka parametrów procesu | Tak |  |
| 29. | Ciśnienie testu szczelności nie wyższe niż 250 mbar | Tak |  |
| 30. | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 31. | Autoryzacja serwisu na terenie Polski przez producenta urządzenia (załączyć potwierdzenie producenta) | Tak |  |
| 32. | Uruchomienie i przeszkolenie personelu | Tak |  |
| 33. | Urządzenie spełniające wymagania normy PN EN ISO 15883 (załączyć potwierdzenie producenta urządzenia) | Tak |  |
| 34. | Urządzenie oznaczone znakiem CE z kodem notyfikacyjnym (załączyć certyfikat producenta i deklarację zgodności) | Tak |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

| Lp. | Parametry | Wymagania | Wartości oferowane, szczegółowy opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji | Miesiące/ min. 24 mies |  |
| 2. | Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu) | Tak |  |
| 3. | Magazyn części zamiennych w Polsce | Tak |  |
| 4. | Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa | h / nie dłużej jak 48 godzin |  |
| 5. | Maksymalny czas usuwania awarii | Dni/ nie dłużej jak 5 dni |  |
| 6. | Minimalna liczba dni przestoju przedłużająca termin gwarancji | Dni/ nie krócej jak 14 dni |  |
| 7. | Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy | Maksimum 3 |  |
| 8. | Okres gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie | Miesiące/minimum 12 miesięcy |  |

Warunki serwisu pogwarancyjnego

| Lp. | Parametry | Wymagania | Wartości oferowane, szczegółowy opis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formy serwisu pogwarancyjnego | Opis |  |
| 2. | Maksymalny czas usunięcia awarii | Dni/ maksymalnie 5 dni |  |
| 3. | Gwarancja produkcji części (wymienić ilość lat) | Lata/ minimum 5 lat |  |
| 4. | Inne oferowane warunki | Podać |  |