ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

ZESTAW WIDEOBRONCHOSKOPOWY

| L.p. | Parametry | Warunek graniczny | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| Wideo procesor ze źródłem światła: Producent: ………………………………………………………… Typ urządzenia: …………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 1. | Funkcja identyfikacji endoskopu | nr i typ aparatu |  |
| 2. | Ksenonowe źródło światła | TAK |  |
| 3. | Moc Lampy min.100 W | TAK |  |
| 4. | Funkcja zatrzymania obrazu głównego z ruchomym obrazem dodatkowym | TAK |  |
| 5. | Wyjście sygnału | RGB, S-video |  |
| 6. | Wskaźnik zużycia lampy | TAK |  |
| 7. | Wyostrzenie obrazu min 3 poziomy | TAK |  |
| 8. | Współpraca z posiadanym wideogastroskopem i wideokolonoskopem | TAK |  |
| 9. | Współpraca z systemem EUS i EBUS | TAK |  |
| 10. | Źródło światła wbudowane w obudowę procesora | TAK |  |
| Wideo bronchoskop: Producent: ……………………………………………………………………………… Typ aparatu: ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 1. | Średnica zewnętrzna wziernika | max 6,3 mm |  |
| 2. | Średnica kanału roboczego endoskopu min 3,1 mm | -/+ 1 mm |  |
| 3. | Długość robocza wziernika endoskopu | min 600 mm |  |
| 4. | Pole widzenia | min 120° |  |
| 5. | Wychylenia końcówki sondy wziernikowej | góra min180o dół min 130o |  |
| 6. | Głębia ostrości 3-50 mm | TAK |  |
| 7. | Końcówka endoskopu (HF)umożliwiająca zabiegi z wykorzystaniem elektrochirurgii | TAK |  |
| 8. | Możliwość przypisania dowolnych funkcji procesora na przyciski aparatu: zatrzymanie obrazu głównego z dod. obrazem pomocniczym, przesłona irysowa, kopiuj, nagranie filmu, wyostrzenie obrazu | Min. 4 przyciski |  |
| 9. | Funkcja identyfikacji endoskopu | nr i typ aparatu |  |
| 10. | Kleszcze biopsyjne | 1 sztuka |  |
| 11. | Tester szczelności z indywidualnym certyfikatem medycznym | TAK |  |
| 12. | Rotacja przewodu zasilającego wokół osi min 120° | TAK |  |

| Monitor medyczny LCD do zestawu: Producent: ……………………………………………………… Typ monitora: ……………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Współpraca z zestawem | TAK |  |
| 2. | Rozmiar ekranu | Min 19” |  |
| 3. | Minimalna rozdzielczość ekranu LCD | 1200x1000 |  |
| 4. | Kąt widzenia min 176° | TAK |  |
| Program do archiwizacji badań: Producent: ……………………………………………………………… Typ: …………………………………………………………………………………………………………………… |  |  |  |
| 1. | Nagranie filmu i zapis zdjęcia z badania bezpośrednio na PC | TAK |  |
| 2. | Uruchomienie zapisu filmu i zdjęcia bezpośrednio z przycisku na głowicy endoskopu | TAK |  |
| 3. | Nagrywanie na nośnikach CD/DVD wybranych obrazów, sekwencji wideo i opisów badań | TAK |  |
| 4. | Raporty w wersji elektronicznej i papierowej - wydruk zestawienia zdjęć z opisami | TAK |  |
| 5. | Program w wersji jednostanowiskowej z możliwością rozbudowy do systemu sieciowego | TAK |  |
| 6. | Obsługa w języku polskim | TAK |  |

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).