Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

oraz wymagania techniczne dotyczące drogowego pojazdu sanitarnego

wraz z zabudową i wyposażeniem przedziału medycznego – w ilości 1 szt.

Drogowy pojazd transportu sanitarnego musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2017), musi spełniać warunki określone w przepisach dotyczących warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 (Dz. U. z 2015r. poz. 305 ze zm.); musi spełniać wymagania określone w normie PN EN1789 w zakresie ambulanse drogowe typu A, a sprzęt medyczny musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 211). Pojazd transportu sanitarnego musi posiadać wyposażenie i parametry określone w poniższej tabeli.

Marka i model samochodu bazowego: ..............................................................................

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji – min. 2017

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego: ….....……………...................... .........................................................................................................................………………..

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wypełnia WYKONAWCA |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | warunek graniczny: wpisać TAK | PARAMETR OFEROWANY |
| POJAZD BAZOWY |  |  |  |
| - Nadwozie |  |  |  |
| a. | Typu „furgon ”do 3,5 t dopuszczalnej masy całkowitej, z izolacją termiczną i akustyczną obejmującą ściany i sufit zapobiegającą skraplaniu się pary wodnej. |  |  |
| b. | Kabina kierowcy wyposażona w 3 miejsca siedzące. |  |  |
| c. | Wysokość przedziału medycznego przed adaptacją min. 1 400 mm (podać). |  |  |
| d. | Długość przedziału medycznego przed adaptacją min. 2 700 mm (podać). |  |  |
| e. | Szerokość przedziału medycznego przed adaptacją min. 1 650 mm (podać). |  |  |
| f. | Drzwi tylne przeszklone, skrzydłowe, otwierane na boki o min. 180o. |  |  |
| g. | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym lub ze stopniem automatycznie wysuwanym/chowanym przy otwieraniu/zamykaniu drzwi. |  |  |
| h. | Lakier w kolorze białym lub jasny beż |  |  |
| i. | Centralny zamek wszystkich drzwi, sterowany pilotem. |  |  |
| j. | Nadkola ochronne z tworzywa sztucznego kół osi przedniej i tylnej. |  |  |
| k. | Listwy ochronne progów drzwi prawych i lewych kabiny kierowcy. |  |  |
| l. | Autoalarm |  |  |
| - Silnik |  |  |  |
| a. | Silnik o pojemności min. 1950 cm3 zasilany olejem napędowym |  |  |
| b. | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa. |  |  |
| c. | Moc silnika minimum 145 KM, moment obrotowy nie mniejszy niż 250 Nm. |  |  |
| d. | Silnik spełniający wymagania normy emisji spalin minimum Euro 6. |  |  |
| - Zespół przeniesienia napędu |  |  |  |
| a. | Skrzynia manualna min. 6 biegowa (tj. min. 6-biegow do przodu + bieg wsteczny). |  |  |
| b. | Napęd na jedną oś |  |  |
| c. | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy (ESP) lub równoważny. |  |  |
| d. | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania. |  |  |
| - Zawieszenie |  |  |  |
| a. | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów. |  |  |
| b. | Fabrycznie wzmocnione zawieszenie. |  |  |
| c. | Niskopodwoziowy przedział medyczny |  |  |
| - Układ hamulcowy |  |  |  |
| a. | System ABS zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| b. | Elektroniczny system podziału siły hamowania. |  |  |
| c. | System wspomagania nagłego hamowania. |  |  |
| d. | Hamulce tarczowe na obu osiach (przod i tył). |  |  |
| e. | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod gorę”. |  |  |
| - Układ kierowniczy |  |  |  |
| a. | Ze wspomaganiem. |  |  |
| b. | Regulowana kolumna kierownicy w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół. |  |  |
| c. | Kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i tel. komórkowego |  |  |
| - Instalacja elektryczna |  |  |  |
| a. | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| b. | Fabrycznie wzmocniony alternator o wydajności min. 160A. |  |  |
| - Wyposażenie pojazdu |  |  |  |
| a. | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. |  |  |
| b. | Fabryczny Radioodbiornik z instalacją antenową, CD, MP3, zestaw głośnomówiący z głośnikami. |  |  |
| c. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. |  |  |
| d. | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera. |  |  |
| e. | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| f. | Klimatyzacja kabiny kierowcy. |  |  |
| g. | Lusterka zewnętrzne regulowane i podgrzewane elektrycznie. |  |  |
| h. | Światła do jazdy dziennej umiejscowione w pasie przednim pojazdu. |  |  |
| i. | Światło przeciwmgielne tylne. |  |  |
| j. | Dodatkowe światło hamowania (trzecie). |  |  |
| k. | Dywaniki podłogowe kabiny kierowcy. |  |  |
| l. | Koła z oponami letnimi. |  |  |
| m. | Dodatkowy komplet kół (opony zimowe). |  |  |
| n. | Koło zapasowe pełnowymiarowe. |  |  |
| o. | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik, klucz do kół. |  |  |
| p | Fabryczne czujniki parkowania min. tylny zderzak |  |  |

| - Wyposażenie w środki łączności |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| a. | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości – 168-170 MHz, - współczynnik fali stojącej – 1,6, - polaryzacja pionowa, - charakterystyka promieniowania – dookolna, - odporność na działanie wiatru min. 55m/s. Antena typu 3089/1 lub równoważna do radiotelefonu cyfrowo-analogowego (DMR). |  |  |
| b. | Wykonanie instalacji do podłączenia radiotelefonu w kabinie kierowcy. |  |  |
| - Gwarancje |  |  |  |
| a. | Gwarancja na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów. |  |  |
| b. | Gwarancja na perforację nadwozia pojazdu bazowego min. 120 miesięcy. |  |  |
| c. | Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy. |  |  |
| c. | Gwarancja na zabudowę medyczną i sprzęt medyczny min. 24 m-ce |  |  |
| d. | Pełny serwis gwarancyjny zabudowy oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w ASO położonej nie dalej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. (podać odległość w km od siedziby Zamawiającego) |  |  |

| SPECYFIKACJA ADAPTACJI NA POJAZD TRANSPORTU SANITARNEGO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wypełnia WYKONAWCA |  |
|  |  | warunek graniczny: wpisać TAK | PARAMETR OFEROWANY |
| - Ogrzewanie i wentylacja przedziału medycznego |  |  |  |
| a. | instalacja nawiewno-wywiewna (wentylator dachowy z lampą) |  |  |
| b. | nagrzewnica w przedziale medycznym |  |  |
| c. | rozbudowa fabrycznej klimatyzacji kabiny kierowcy samochodu bazowego na przedział medyczny (w przedziale medycznym klimatyzacja automatyczna tj. po ustawieniu żądanej temperatury systemy chłodzące lub grzewcze automatycznie utrzymują zadaną temperaturę w przedziale medycznym) |  |  |
| d. | niezależne ogrzewanie powietrzne |  |  |
| - Instalacja elektryczna |  |  |  |
| a. | Dwa gniazda 12V |  |  |
| b. | Jedno gniazdo prądu zmiennego 230V |  |  |
| - Sygnalizacja świetlno-dźwiękowa i oznakowanie |  |  |  |
| a. | belka świetlna zamontowana w przedniej części dachu |  |  |
| b. | niebieska lampa LED w tylnej części dachu (tzw. kogut) |  |  |
| c. | niebieskie światła LED montowane na tzw. grillu |  |  |
| d. | sygnalizacja dźwiękowa modulowana z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |
| e. | lampy świateł awaryjnych na drzwiach tylnych włączających się po ich otwarciu |  |  |
| f. | pas w kolorze niebieskim i czerwonym dookoła pojazdu |  |  |
| g. | wąż Eskulapa na bokach, z tyłu i dachu pojazdu |  |  |
| h. | oznaczenie typu karetki na bokach i drzwiach pojazdu |  |  |
| i. | napis „TRANSPORT SANITARNY” na bokach, z przodu (lustrzany) z tyłu i na dachu pojazdu |  |  |
| j. | okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią pół przeźroczystą |  |  |
| - Oświetlenie przedziału medycznego |  |  |  |
| a. | listwy halogenowe z trzema alejkami |  |  |
| b. | dwa punktowe reflektorki ze światłem skupionym nad noszami |  |  |
| - Przedział medyczny |  |  |  |
| a. | podłoga wzmocniona, antypoślizgowa, łatwo zmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków – typu „wanna”, umożliwiająca montaż lawety pod nosze |  |  |
| b. | podstawa pod nosze z rampą najazdową (laweta stała) z możliwością schowania deski lub podbieraków |  |  |
| c. | ściany boczne, sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym - łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące |  |  |
| d. | ściany boczne wzmocnione płytami z aluminium, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego |  |  |
| e. | kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego ścianką działową |  |  |
| f. | Dwa fotele obrotowe usytuowane z prawej strony z możliwością ustawienia przodem do kierunku jazdy, wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa |  |  |
| g. | półki i schowki na sprzęt medyczno-sanitarny zabezpieczone przed otwarciem w czasie jazdy |  |  |
| h. | sufitowe uchwyty do płynów infuzyjnych |  |  |
| i. | zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie ruchu pojazdu z jednoczesną gwarancją dostępu i użycia |  |  |
| - Instalacja tlenowa |  |  |  |
| a. | centralna instalacja tlenowa: minimum 1 gniazdo poboru typu AGA monoblokowe typu panelowego, 1 szt. butli tlenowej 10 l z reduktorem na szybkozłącze typu AGA, uchwyt do mocowania min. 1 butli tlenowej o poj. 10l |  |  |
| - Krzesełko do przenoszenia pacjentów |  |  |  |
| a. | Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu |  |  |
| b. | Konstrukcja wykonana z wysokiej jakości aluminium |  |  |
| c. | Siedzisko i oparcie wykonane z elastycznego pokrycia z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiające szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji |  |  |
| d. | Dwa kółka tylne nie posiadające wspólnej osi |  |  |
| e. | Dwa kółka przednie skrętne wyposażone w hamulce (hamulce blokują funkcje skrętu) |  |  |
| f. | Teleskopowo wydłużane rączki przednie |  |  |
| g. | 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości |  |  |
| h. | Możliwość zmiany wysokości położenia rączek przednich na 2 poziomach |  |  |
| i. | Koła tylne o średnicy min.125 mm, koła przednie o średnicy min. 75 mm |  |  |
| j. | Udźwig min.159 kg |  |  |
| k. | Waga max.10 kg |  |  |
| l. | Komplet 3 pasów bezpieczeństwa o regulowanej długości |  |  |
| ł. | Przystosowane do łatwego montażu i demontażu na ściance działowej lub drzwiach ambulansu |  |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Warunek graniczny wpisać TAK. Dodatkowe parametry niewymagane ale punktowane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| Nosze główne rozłączne |  |  |  |
| 1 | Podać markę, model i rok produkcji min 2017, fabrycznie nowe |  |  |
| 2 | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
| 3 | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |
| 4 | Przystosowane do prowadzenia reanimacji. |  |  |
| 5 | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni. |  |  |
| 6 | Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, klatki piersiowej i ułożenie na wznak. |  |  |
| 7 | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy |  |  |
| 8 | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |
| 9 | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi |  |  |
| 10 | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy |  |  |
| 11 | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |
| 12 | Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi. |  |  |
| 13 | Waga noszy max 23 kg |  |  |
| 14 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |  |
| 15 | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. |  |  |
| 16 | Obciążenie dopuszczalne noszy min 230 kg | Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250 kg – 10 pkt. |  |

| Lp. | PARAMETR WYMAGANY | Wypełnia Wykonawca |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Warunek graniczny wpisać TAK. Dodatkowe parametry niewymagane ale punktowane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| Transporter noszy głównych |  |  |  |
| 1 | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę |  |  |
| 2 | Szybki i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |
| 3 | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach |  |  |
| 4 | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy |  |  |
| 5 | Odbojniki na goleniach |  |  |
| 6 | Wyposażony w min 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min 2 kółka wyposażone w hamulce |  |  |
| 7 | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |
| 8 | Wszystkie 4 kółka jezdne skrętne o 360˚, o średnicy min 150 mm i szerokości min 50 mm umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez jedną osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. Kółka mają umożliwiać jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi (na otwartych przestrzeniach) | Wszystkie kółka jezdne skrętne o 360˚, o średnicy ≥ 180 mm – 5 pkt. |  |
| 9 | Blokada kółek do jazdy na wprost | Blokada uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost – 5 pkt. |  |
| 10 | Obciążenie dopuszczalne transportera min 250 kg | Obciążenie dopuszczalne transportera ≥ 275 – 10 pkt. |  |
| 11 | Waga transportera max 28 kg |  |  |
| 12 | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 +A2:2015 |  |  |
| 13 | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją |  |  |
| 14 | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy |  |  |
| 15 | Deklaracje zgodności zgodne z aktualną normą PN EN 1789+A2:2015 oraz PN EN 1865:1+A1 2015 na oferowany system transportowy (nosze i transporter), folder,– załączyć do oferty |  |  |

Podsumowanie:

| Parametry punktowane | Zakres | Punktacja |
| --- | --- | --- |
| Obciążenie dopuszczalne noszy ≥ 250 kg | TAK | 10 |
| Wszystkie kółka jezdne skrętne o 360˚, o średnicy ≥ 180 mm | TAK | 5 |
| Blokada uruchamiana przez operatora w momencie w którym jest to wymagane i potrzebne, uniemożliwiająca przypadkowe zablokowanie do jazdy na wprost | TAK | 5 |
| Obciążenie dopuszczalne transportera ≥ 275 | TAK | 10 |
|  | SUMA | 30 |

Wykonawca lub jego upełnomocniony przedstawiciel: ……………………………………………

(pieczęć i podpis)

………………………………, dnia ………………………